3.Pielikums

Tehniskā specifikācija

| Nr. p/k | Tehniskās iespējas | Atbilstība | Norāde iekārtas datu brošūrā, lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas nosaukums |  |  |
|  | Iekārtai ir jābūt jaunai, pilnīgi automātiskai – lietotājam nav iespējas mainīt parametrus; jābūt cikla posmu identifikācijai izdrukā. |  |  |
|  | Dezinfekcijas process norit hermētiski slēgtā rezervuārā, bez smakas. |  |  |
|  | Elektrības pieslēgums 220 V 50 Hz, 16 A |  |  |
|  | Jauda ne lielāka par 2.2 kW |  |  |
|  | Peroksietiķskābes iedarbības laiks uz endoskopu nepārsniedz 5 minūtes |  |  |
|  | Ir iespēja pievienot vadošo ražotāju (Olympus, Pentax, Fujifilm, Storz u.c.) jebkura veida lokanos endoskopus – izmantojot speciālus savienotājus (konektorus) Dezinfekcijas cikls paredzēts 1 endoskopam. |  |  |
|  | Iekārtai jāveic endoskopa hermētisma, kanālu kontroles, mazgāšanas un dezinfekcijas posmi vienā ciklā. |  |  |
|  | Iekārtai jābūt iespējai veikt prionu inaktivācijas ciklu. |  |  |
|  | Iekārtai jābūt iespējai veikt iekārtas atkaļķošanas ciklu. |  |  |
|  | Iekārtai jābūt iespējai veikt endoskopa ātro dezinfekcija, kas nav ilgāka par 15 minūtēm |  |  |
|  | Ūdens darba temperatūra nepārsniedz 40 grādus |  |  |
|  | Standarta endoskopa mazgāšanas-dezinfekcijas cikla (hermētisma tests – kanālu pārbaude – mazgāšana – skalošana – dezinfekcija – skalošana – žāvēšana) garums nepārsniedz 20 minūtes |  |  |
|  | Endoskopa hermētisma pārbaude notiek visa cikla garumā. |  |  |
|  | Ir aprīkots ar termoprinteri, var pieslēgt pie datora. |  |  |
|  | Drošības datu lapa iekārtā izmantotajai ķīmijai latviešu valodā atbilstoši REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam |  |  |
|  | Dati par iekārtā izmantotās ķīmijas iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem. |  |  |
|  | Viss cikla norises periods atspoguļots izdrukā. Iekārta var izdrukāt divus pārskatus par viena cikla norisi. |  |  |
|  | Aprīkots ar svītrkodu nolasītāju un endoskopa identifikācijas iespēju. |  |  |
|  | Endoskopa ievietošana no augšas |  |  |
|  | Iekārta aprīkota ar ratu sistēmu (4 riteņi ar bremzēm) |  |  |
|  | Iekārtu iespējams atvienot no ratu sistēmas un novietot uz galda |  |  |
|  | Mazgāšanas un dezinfekcijas cikla laikā tiek veikta visu endoskopa kanālu kontrole. |  |  |
|  | Jābūt iespējai veikt iekārtas pašdezinfekcijas ciklu. |  |  |
|  | Atbilstība elektrodrošības standartiem: EN 61010-1:2001 EN 61010-2-040:2005 EN 60601-1-2:2007 |  |  |
|  | Atbilstība standartiem: EN ISO 15883-1 EN ISO 15883-4 |  |  |
|  | Atbilstība standartam par dzeramā ūdens apgādes tīkla aizsardzību pret piesārņojumu EN 1717 |  |  |
|  | Iekārtas darbības nodrošināšanai tiek izmantots no mikroorganismiem filtrēts gaiss, izmantojot HEPA vai analogu gaisa filtru. |  |  |
|  | Iekārtas darbības nodrošināšanai tiek izmantota priekšfiltrēšanas sistēma ar 1 µm un 0,2µm filtriem un filtrēšanas sistēma ar 0,2µm filtru. |  |  |
|  | Vismaz 3 Latvijas lietotāju atsauksmes par piedāvāto automātiskās endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas modeli. |  |  |
|  | Piegādātāja pieredze ar ražotāju un piedāvāto iekārtas modeli ne mazāk kā 5 gadus. |  |  |
|  | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |  |
|  | Konkrētajam iekārtas modelim Latvijā ir apmācīti un sertificēti vismaz 2 servisa inženieri. |  |  |
|  | Personāla apmācība darbā ar iekārtu |  |  |
|  | Garantija 2 gadi vai 2000 nostrādāti darba cikli |  |  |